Sichere und kontrollierte Lagerung von Studienmaterial

Co-Autoren: Dennis Mazenauer

# Allgemeines

Die Verantwortlichkeiten der medizinischen Kühlgeräte am USZ werden durch die Richtlinie 74 Kühleinrichtungen & deren Überwachung  der Direktion Immobilien und Betrieb geregelt.

Zur Sicherstellung einer schnellen Reaktionsfähigkeit zum Schutz des gelagerten Studienmaterials im Falle eines Ausfalls des Tiefkühlers ist ein Überwachungs- und Alarmierungssystem erforderlich.

Zum lückenlosen Nachweis der Lagerbedingungen des Studienmaterials ist eine Aufzeichnung notwendig.

Am USZ stehen dafür zwei Lösungen zur Verfügung:

## Überwachung und Alarmierung

Das Gebäudeleitsystem (GLS) liest technische Fehlermeldungen des Geräts sowie Temperaturabweichungen aus und leitet diese über die hinterlegte Alarmkette telefonisch weiter. Hierbei lohnt sich ein Pikett-Telefon einzurichten, um eine Gruppe abzudecken.

Die Anbindung ans GLS wird über den Technischen Dienst (TEC) beantragt.

Alternativ/zusätzlich ermöglicht Mirrhia eine Alarmierung bei definierten Temperaturabweichungen via SMS/Email (mehrere Kontakte können hinterlegt werden). Dies ist nur möglich sofern eine Labguard-Sonde im Kühlgerät ist.

## Temperaturaufzeichnung

Die Temperaturaufzeichnung am USZ wird mittels Temperatursonden und der dazugehörigen Software Mirrhia umgesetzt (Schulung dazu im Leraning Management System (LMS)). Dies wird über TEC beantragt. Die Temperaturaufzeichnungen stehen jederzeit zur Verfügung (zum Beispiel für Audits, Anfragen) und sollen im Sinne von single point of truth nicht doppelt abgelegt werden.

Alternativ kann geprüft werden, ob das Gerät selbst eine ausreichende Aufzeichnung der Temperaturkurve vornimmt, die ausgelesen und manuell abgelegt werden kann.

Falls sich Studienmaterial ausserhalb eines Tiefkühlers befindet (Beispiel Umlagerung) sollte ein mobiler Datenlogger verwendet werden, wobei die Aufzeichnungen in diesem Fall manuell abgelegt werden müssen.

Das Team Betriebstechnik vom technischen Dienst des USZ kann bei Kühlgeräten und Auswahl der Alarmsysteme Unterstützung bieten.

# Ablauf

## Sichere, saubere und trockene Lagerung des Studienmaterials

Die Kühlgeräte werden vom Studienpersonal in regelmässigen Abständen und bei Bedarf gereinigt. Sind auch andere Studienteams von der Reinigung betroffenen, werden diese im Vorfeld informiert.

Das Studienmaterial wird vor der Reinigung in ein entsprechendes Ersatzkühlgerät transferiert. Nachdem die Temperatur im gereinigten Gerät wieder stabil ist, wird das Studienmaterial wieder zurücktransferiert. Die Umlagerung und temporäre Zwischenlagerung wird dokumentiert, sodass der gesamte Lebenszyklus der Probe nachvollziehbar bleibt.

Die Kühlgeräte werden mit einem Schloss abgeschlossen und befinden sich in einem abschliessbaren Raum. Der Schlüssel zum Schloss ist in einem Schlüsselschrank zu hinterlegen, mit Steuerung des Zutritts via des USZ Schliesssystem. Das Zutrittssystem der Räume ist in der Regel über Badge-Zugang gelöst und ebenfalls im USZ Schliesssystem verwaltet.

Zugang zum USZ Schliesssystem wird bei USZ Security beantragt.

Für die Sicherstellung der trockenen Lagerung, können Sensoren eingesetzt und in Mirrhia eingebunden werden, um die Luftfeuchtigkeit zu messen/überwachen.

## Dokumentierte Temperaturüberwachung und Alarmierung

Erfolgte Alarmierungen im GLS werden auf Seite TEC dokumentiert, inklusive Quittierungen in Absprache mit den Nutzern. Alarmierungen in Mirrhia werden vom Nutzer selbst in der Software quittiert und dokumentiert. Bei Einsatz von mobilen Datenloggern besteht generell keine Alarmierung. Entsprechend muss in diesen Fällen eine manuelle Ablesefrequenz risikobasiert festgelegt und die Kontrollen dokumentiert werden.

## Vorgehen bei Alarmierungen und Temperaturabweichungen

Das Vorgehen bei GLS-Alarmen muss mit dem TEC im Einzelfall festgelegt werden. Alternativen sind:

- Alarme gehen 24/7 direkt an den TEC, welcher sich um die Störungen kümmern, und den Nutzer informieren bez. im Bedarfsfall zur Lösung beiziehen. Wichtig hierbei ist, dass der TEC sich nicht um den Inhalt eines Gerätes kümmert. Entscheidung bez. Inhalt und etwaige Umlagerung liegen in der Verantwortung des Studienpersonals.

- Man teilt werktäglich 08:00-17:00 Uhr und die restliche Zeit mit einem Pikett Dienst des Studienteams ab.

Die Temperaturüberwachungssysteme messen in regelmässigen Intervallen die Temperatur. Das Temperaturüberwachungssystem Mirrhia speichert die Temperaturdaten auf einem zentralen Server.

Das Alarmsystem zeigt Temperaturabweichungen direkt an. Jede starke Temperaturstörung wird sofort dokumentiert. Das Studienteam kennt die Schritte zur Wiederherstellung der richtigen Lagertemperatur. Es hält die genauen Handlungsanweisungen und Alarmierungswege schriftlich fest.

Bei Überschreiten der Temperaturlimiten alarmiert das System die verantwortlichen Personen.
Diese bringen das Studienmaterial schnell in ein Ersatz-Kühlgerät mit passender Temperatur.
Alle verantwortlichen Personen und Alarmierungswege müssen schriftlich dokumentiert werden.
Auch die Standorte der Kühlgeräte und Ersatzgeräte sind schriftlich festzuhalten.
Der TEC stellt bei Bedarf zusätzliche Ersatzgeräte bereit.
Sind diese nicht im Einsatz, liefert der TEC sie direkt an den Zielort.
Die meisten Ersatzgeräte lassen sich abschliessen, die Schlüssel liegen beim Gerät.
Nicht abschliessbare Geräte müssen in einem abschliessbaren Raum stehen.

## Dokumentation:

- Jede Temperaturabweichung

- Die entsprechend erfolgten Massnahmen

- Meldung der Temperaturabweichung an den Sponsor und/oder die betroffenen Studiengruppen

Art, Zeitpunkt und Dauer der Störung, sowie Dauer des Transfers werden von der alarmierten Person schriftlich festgehalten und entsprechend visiert und datiert.

Bei Kühlgeräten, die an das GLS des USZ bzw. an ein Temperaturüberwachungssystem angeschlossen sind, werden die Störungen zentral aufgezeichnet. Die entsprechende Aufzeichnung der Temperaturüberschreitung kann von der Leittechnik angefordert bzw. ausgedruckt werden. Bei dem System von Mirrhia kann das das Studienteam selbst vornehmen.

Bei mobilen Datenloggern richtet sich die Messfrequenz nach dem zu lagernden Studienmaterial und sollte im Studienprotokoll bzw. Pharmacy Manual festgelegt sein, wobei mindestens eine tägliche Überprüfung der Temperatur erfolgen sollte.

Sind weitere Studienteams (z.B. in einer Kollaboration) von der Störung betroffenen, werden alle so bald als möglich über die Störung informiert. Dazu erhalten die Studienteams ein Protokoll zur entsprechenden Störung und den erfolgten Massnahmen.

Änderungshistorie

| Versionsnummer | Vorgenommene Änderungen |
| --- | --- |
| 3.0 | Titelanpassung von «Temperature Monitoring» zu «Sichere und kontrollierte Lagerung von Studienmaterial». Anpassung des Dokumententyps von Weisung zu Merkblatt. Totalrevision des Dokuments. |